肺保护驾驶舱

—— 气道驱动压（ΔP）与气道机械功率（MP）累积暴露风险量化 + 趋势分析 ——

系统设计说明书（SDD）

（第一阶段 · 普通机型 · 15寸触摸屏 WebUI）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档编号 | SDD-VENT-DPMP-001 |
| 版本 | V1.0 |
| 日期 | 2026年8月26日 |
| 技术栈 | 前端 WebUI（HTML5/CSS3/JS）｜后端 Python 3.x（FastAPI，规划）｜数据库 MongoDB |
| 对应需求 | SRS-VENT-DPMP-001 V1.0 |
| 文档状态 | 评审稿 |

# 1 设计概述

## 1.1 设计目标

在普通机型上以纯软件方式实现ΔP与MP的实时计算、累积暴露量化、趋势分析与风险可视化，不依赖任何额外硬件。

ΔP与MP两模块合并为统一"肺保护驾驶舱"模块，共享数据管道、累积暴露分析引擎与风险可视化框架，一次搭建、双指标受益。

界面简洁美观、触控友好，适配15寸触摸屏（1366×768），服务医生查房决策与护士日常监护两类核心工作流。

架构上为第二、三阶段功能（跨肺压版本、P-SILI、WOB、ABG套件、AI指数统计预警）预留扩展接口，避免重复开发。

## 1.2 设计原则

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据管道复用 | ΔP/MP共享同一采集→计算→汇总→持久化→展示管道；后续功能仅替换"计算源"即可复用整套框架 |
| 算法可插拔 | 计算引擎以策略模式组织（公式、阈值、风险分级规则均配置化），新模式公式/新阈值不改动框架 |
| 监测而非诊断 | 全部输出定位为风险提示与决策支持，文案、交互、留痕设计均遵循该合规定位 |
| 数据诚实 | 不插值、不估算：断档标记为无数据；不可靠数据（强自主呼吸、阻断失败）显式标注并剔除统计 |
| 触摸优先 | 大热区、大字号、高对比度；核心路径≤2次触摸；3米可辨识风险色 |

## 1.3 系统边界

输入边界：呼吸机主控系统的气道压力、流量、容积信号与通气参数（经呼吸机MongoDB读取）。

输出边界：设备本机15寸触摸屏WebUI（监测、趋势、风险图、预警、配置、导出）；数据写回MongoDB供导出与后续模块复用。

本期范围：前端界面与数据契约完整交付；后端计算服务按本文档第5–8章设计分期实现，原型期以模拟数据驱动界面。

# 2 总体架构

## 2.1 架构分层

系统采用四层架构，部署于呼吸机整机嵌入式平台：

| 层 | 组件 | 职责 | 技术选型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 呈现层 | WebUI 单页应用 | 总览/趋势/二维风险图/预警中心/设置页面渲染与触控交互 | HTML5 + CSS3 + 原生JS + SVG图表（设备内离线运行，不依赖外网） |
| 服务层 | 数据服务 API + WebSocket推送 | 指标查询、趋势查询、预警订阅、阈值配置、导出 | Python 3.11 + FastAPI + Uvicorn（规划） |
| 计算层 | 实时计算引擎 + 累积暴露引擎 + 趋势检测引擎 | 逐呼ΔP/MP计算、1min汇总、AUC/占比/加权指数、CUSUM变化点、风险分级与预警判定 | Python（NumPy/pandas），算法与Web服务同进程或独立进程（IPC） |
| 数据层 | MongoDB | 原始波形参数读取 + 指标/事件/配置持久化 | MongoDB 6.x，本机部署，WiredTiger |

数据流总览：

呼吸机主控 → MongoDB(raw_data) → 实时计算引擎(逐呼ΔP/MP) → 累积暴露引擎(1min汇总/AUC/CUSUM)

→ MongoDB(metrics/events) → FastAPI(REST+WebSocket) → WebUI（总览/趋势/风险图/预警）

↘ 预警引擎 → 预警中心 + 界面预警条

## 2.2 部署视图

呼吸机整机：嵌入式工控板（x86/ARM），运行Linux + 设备内浏览器内核（全屏WebUI）+ Python服务 + MongoDB，全部本机闭环，无外网依赖（满足医疗设备网络安全要求）。

WebUI与Python服务通过本机HTTP/WebSocket（127.0.0.1）通信；WebUI静态资源打包于设备固件，随固件升级。

预留：后续可通过医院内网（隔离VLAN）提供只读数据导出/科研数据服务（本期不实现，仅预留网络配置）。

# 3 数据管道设计

## 3.1 管道阶段

| 阶段 | 频率 | 处理内容 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 采集订阅 | 逐呼吸周期（约0.2–4s） | 从MongoDB增量读取气道压/流量/容积波形与参数帧（Pplat、PEEP、PIP、VT、RR、模式、自主呼吸标志） | 原始周期帧 |
| S2 逐呼计算 | 逐呼吸周期 | ΔP=Pplat−PEEP_total；按模式选择MP公式；有效性判定（阻断成功、自主呼吸强度） | 逐呼ΔP/MP记录 |
| S3 分钟汇总 | 每1min | 有效值均值/中位数/最大值、有效率；写入metrics_1min（持久化主表） | 1min指标文档 |
| S4 累积暴露 | 每1min增量 | 滚动更新各时间窗(1h/6h/24h/全程)的AUC、超阈值时间、占比、加权暴露指数、累积机械能 | 累积指标（嵌入metrics_1min） |
| S5 趋势检测 | 每1min | CUSUM变化点检测；均值趋势斜率；生成趋势事件 | 变化点事件 |
| S6 风险分级与预警 | 每1min + 实时越限即时 | 四级风险分级判定；预警触发/恢复；写入事件表并WebSocket推送 | 预警事件 |

## 3.2 数据质量与状态机

每个呼吸周期数据标注有效性状态机：

VALID(有效) → UNRELIABLE_DP(强自主呼吸，平台压不可靠，ΔP标注/剔除)

→ MP_SUSPENDED(强自主呼吸，MP暂停计算并提示)

→ INVALID(阻断失败/伪影/传感器异常，剔除全部统计)

界面在任何聚合视图上同步显示"数据有效率"，断档时段在趋势图上以灰色区间标记"无数据"，禁止插值。

# 4 算法设计（后端规划）

## 4.1 ΔP计算

吸气末阻断（inspiratory hold）获取Pplat；PEEP_total取呼气末正压（含内源性PEEP时取实测呼气末压）。

ΔP = Pplat − PEEP_total（cmH₂O）。

触发条件：控制/被动通气下按固定间隔（默认每4次呼吸执行一次阻断，可配置）自动执行；强自主呼吸状态下不执行并标注不可靠。

逐呼插值：两次阻断之间以流量-容积法估算瞬时驱动压作为过渡显示值（仅显示用，不进入累积统计；统计仅用实测阻断值，保证循证口径一致）。

## 4.2 MP计算（模式自适应）

| 通气模式 | 公式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| VCV | MP = 0.098 × RR × VT × (PIP − 0.5×ΔP) | Gattinoni简化公式（J/min，VT单位L） |
| PCV | MP = 0.098 × RR × VT × (ΔP + PEEP) | Becher公式 |
| 快速筛查参考 | MP ≈ 4×ΔP + RR | Costa线性简化（设置中可选显示，仅参考） |

金标准为几何法（P-V环吸气支面积×RR），本期以简化公式实现，几何法作为二阶段校准升级项。

标准化参考：按PBW显示标准化值（MP/PBW, J/min/kg，P1展示项）；Crs标准化（RAMPS框架：MP×时间×顺应性）作为后续研究扩展。

## 4.3 累积暴露量化引擎

以1分钟粒度序列 {t_i, x_i, valid_i}（x为ΔP或MP均值）与阈值T计算：

超阈值累积时间 TimeAbove = Σ max(0, x_i − T) > 0 ? 1min : 0（分段线性插值边界可精确到秒，本期分钟粒度即可）。

超阈值曲线下面积 AUC_above = Σ max(0, x_i − T) × Δt（ΔP单位 cmH₂O·h；MP单位 J）。

时间占比 RatioAbove = TimeAbove / 窗口有效监测时间。

加权暴露指数 WEI = Σ max(0, x_i − T)² × Δt / 窗口时长（对越限幅度平方加权，突出重度越限）。

累积机械能 CumEnergy = Σ MP_i × Δt（不设阈值，全程累积）。

时间窗：1h / 6h / 24h / 全程，滚动计算，增量更新（O(1)滑动窗口）。

## 4.4 趋势检测：CUSUM变化点

对1min ΔP/MP序列计算双边CUSUM：C⁺_t = max(0, C⁺_{t−1} + (x_t − μ₀ − k))，C⁻对称；H=5σ/k越界即报变化点。

变化点在趋势图上以标记呈现（"风险拐点提示"），本期不联动报警（P1再评估）。

变化点事件附带前后均值对比（如 ΔP 12→17 cmH₂O），帮助医生定位参数调整/病情变化时刻。

## 4.5 风险分级规则（配置化）

| 等级 | 颜色 | 判定规则（示例，均可配置） |
| --- | --- | --- |
| 低风险 | 绿 | ΔP<15 且 MP15min均值<17 且 24h超阈值占比<5% |
| 关注 | 黄 | 任一指标接近阈值（ΔP≥13或MP≥15）或1h超阈值占比≥5% |
| 累积暴露偏高 | 橙 | 实时越限持续≥5min，或1h占比≥10%，或24h占比≥15%，或WEI达橙色线 |
| 高风险 | 红 | ΔP≥20 或 MP≥25 持续≥5min，或24h占比≥30% |

分级输出同时驱动：界面风险色带、预警中心、日报卡。分级规则以JSON配置存储于MongoDB（config集合），修改无需发版。

# 5 MongoDB数据模型设计

## 5.1 集合设计（本模块新增）

（1）metrics_1min —— 1分钟指标主表（核心持久化表）

{

"_id": ObjectId,

"patient_id": "P20260826-001", "vent_session_id": "V20260826-01",

"ts": ISODate("2026-08-26T14:00:00Z"),          // 分钟起始时间

"dp":  {"mean": 14.2, "median": 14.0, "max": 16.1, "pplat": 24.3, "peep": 10.1,

"valid_ratio": 1.0, "status": "VALID"},

"mp":  {"mean": 16.8, "j_per_min": true, "formula": "VCV_GATTINONI",

"mode": "VCV", "rr": 22, "vt_ml": 420, "pip": 28.4, "valid_ratio": 1.0},

"cum": {                                            // 累积暴露（各时间窗滚动）

"dp_auc_1h": 0.8, "dp_time_above_1h": 12,  // 单位: cmH2O·h, min

"dp_ratio_1h": 0.20, "dp_wei_1h": 0.4,

"dp_auc_24h": 6.2, "dp_ratio_24h": 0.18, ...

"mp_energy_24h": 23400, "mp_ratio_24h": 0.12, ... },

"risk_level": "ORANGE", "chg_pt": {"dp": false, "mp": true}

}

索引：{patient_id, ts:-1} 唯一；{ts} TTL归档（默认保留90天，可配置）。

（2）events —— 预警与事件表

{ "_id": ObjectId, "patient_id": "...", "type": "DP_THRESHOLD_EXCEEDED",

"level": "ORANGE", "start_ts": ISODate, "end_ts": ISODate|null,

"detail": {"dp": 16.2, "threshold": 15, "duration_min": 12},

"ack": {"by": "nurse_li", "ts": ISODate, "action": "acknowledged"} }

（3）threshold_config —— 阈值与规则配置（带审计字段）

{ "dp_threshold": 15, "mp_threshold": 17, "rules": {risk JSON},

"updated_by": "dr_wang", "updated_at": ISODate, "prev": {...} }

（4）read_raw 视图 —— 对呼吸机原始库的只读映射（不重复存储，服务层只读账号访问）。

## 5.2 与既有数据的关系

原始波形与参数由呼吸机主控写入其既有库，本模块以只读账号访问，职责边界清晰。

本模块产出的metrics_1min/events同时是后续第二阶段功能（P-SILI、WOB）与AI指数统计预警的输入源，一次沉淀、多模块复用。

导出功能直接对metrics_1min做CSV投影，保证质控/科研口径与设备界面一致。

# 6 后端API设计（REST + WebSocket）

| 方法/协议 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/overview?patient_id= | 总览页数据包：当前值、1m/15m均值、各窗累积指标、风险等级、活动预警 |
| GET | /api/v1/trends?metric=dp¦mp&window=1h¦6h¦24h&from=&to= | 趋势序列（1min粒度）+ 阈值线 + 超阈值区间 + 变化点标记 + 断档区间 |
| GET | /api/v1/riskmap?window=1h | 二维风险图数据：最近1h轨迹点列（ts、dp、mp、风险等级） |
| GET | /api/v1/events?level=&from=&to=&status= | 预警/事件列表（分页） |
| POST | /api/v1/events/{id}/ack | 预警确认/忽略（留痕） |
| GET / PUT | /api/v1/config/thresholds | 读取/修改阈值与规则（PUT需权限+二次确认语义，自动写审计） |
| GET | /api/v1/export/csv?metric=&from=&to= | CSV导出（metrics_1min投影） |
| WebSocket | /ws/realtime | 实时推送：逐呼ΔP/MP（节流至1s）、风险等级变更、预警触发/恢复、计算状态（MP_SUSPENDED等） |

约定：JSON字段名与5.1数据模型一致；时间统一ISO8601+UTC；错误码遵循设备内服务统一规范；接口幂等、只读接口无副作用。

# 7 前端（WebUI）设计

## 7.1 页面结构与导航

| 页面 | 内容 | 对应需求 |
| --- | --- | --- |
| ① 总览（默认页） | 整体风险评级横幅（等级大字+一句话结论）+ ΔP/MP仪表盘卡（半圆仪表盘：绿/黄/橙/红分区弧+阈值刻度+当前值标记+中央大数字，配一句话提示，一图一数一句话原则）+ 能量-应力二维风险图卡（近1h轨迹+象限结论）+ 24h风险分级时间带 + 通气参数快照 | FR-A1/A2/B1/B2/C2/D1 |
| ② ΔP暴露趋势 | 24h(可切1h/6h)ΔP均值趋势 + 15阈值线 + 超阈值区域红色填充高亮 + 变化点标记 + 断档灰区 + 累积指标侧栏 | FR-B1/C1 |
| ③ MP暴露趋势 | 同②，MP版本 + 累积机械能曲线（面积图）+ 公式/模式标注 | FR-B2 |
| ④ 能量-应力风险图 | 横轴ΔP/纵轴MP二维图，四象限+阈值参考线+1h轨迹拖尾，点按查看时刻详情 | FR-D1 |
| ⑤ 预警中心 | 事件列表（等级/时间/时长/状态），确认/忽略，历史筛选 | FR-C2 |
| ⑥ 设置 | 阈值调整（二次确认+审计）、公式选项、显示选项、帮助/局限性说明 | FR-E1/E3 |

导航：左侧固定竖排大图标页签（触控热区≥56px），总览页任何核心信息≤1次触摸下钻到对应详情页。

## 7.2 15寸触摸屏交互规范

| 项 | 规范 |
| --- | --- |
| 分辨率/缩放 | 设计基准1366×768；使用viewport缩放与rem布局，兼容1280×800等备用屏 |
| 触控热区 | 普通按钮≥44×44px，核心按钮（页签/确认）≥56×56px；控件间距≥8px防误触 |
| 字号 | 主数值≥40px（3米可辨），标签≥16px，正文≥14px，最小注释12px |
| 色彩语义 | 绿#2E9E5B 低风险｜黄#E8B931 关注｜橙#E67E22 累积偏高｜红#E74C3C 高风险；背景浅色为主（医疗环境、昼夜可读），风险色仅用于数据与告警，不做装饰 |
| 反馈 | 触摸即时高亮反馈；数据刷新有淡入；预警触发顶部横幅+色带变化+（可选）声音，声音可由护士静音并留痕 |
| 防误操作 | 阈值修改：滑条+数值确认+二次弹窗；预警忽略：长按0.5s确认 |

## 7.3 图表实现

设备内离线运行：图表以原生SVG/Canvas自绘（趋势折线、面积填充、二维散点轨迹），不引入外部CDN依赖，保证固件离线可用与安全审计可控。

趋势图交互：双指/捏合或按钮缩放时间窗，长按游标查看逐分钟数值；超阈值区域自动红色半透明填充并生成"超阈值时段"列表。

二维风险图：轨迹以时间渐变（新亮旧暗），当前点脉冲动画；象限文案常驻小字，避免遮挡数据。

## 7.4 前端状态与实时性

单页应用，路由五页；状态机管理 WebSocket 实时数据 → 视图模型 → 组件渲染，断线自动重连并以最后数据时间戳提示"数据延迟"。

总览页实时值1s节流刷新；趋势页按窗口节流（30s）；页面切换预取下一页首屏数据，保证≤1s切换。

# 8 可靠性、安全与合规设计

进程守护：Python计算服务与Web服务由设备init系统守护，崩溃自动重启；重启后从metrics_1min恢复累积状态（幂等重算最近窗口）。

数据完整性：分钟汇总写入采用upsert（patient_id+ts唯一键），断电恢复后补算缺口并标注。

权限：本机操作分级（护士/医师/工程师），阈值修改需医师级权限；所有配置变更写审计。

合规定位：界面文案统一为"风险提示/监测/决策支持"，禁用诊断性表述；帮助页明示循证依据与局限性；为后续SaMD II类注册预留文档与数据追溯链（需求-设计-代码-用例对应）。

网络安全：服务仅绑定本机回环；无外网通信；导出功能需物理USB介质+权限确认。

# 9 测试策略（概要）

| 类别 | 要点 |
| --- | --- |
| 算法单元测试 | 标准波形回放（含VCV/PCV/模式切换/强自主呼吸/阻断失败用例）验证ΔP/MP误差≤±2%；AUC/占比/WEI/累积机械能与手工基准一致 |
| 引擎测试 | 1min汇总幂等；滑动窗口滚动正确；断电恢复补算；TTL归档 |
| 前端测试 | 1366×768全页面走查；触控热区/字号规范核查；风险色一致性；断线/数据延迟/断档显示 |
| 预警测试 | 四级分级规则全组合触发/恢复用例；确认留痕 |
| 性能测试 | 24h趋势查询≤2s（约1440点）；页面切换≤1s；WebSocket推送延迟≤1s |
| 回归与追溯 | 用例编号映射SRS需求编号（FR-*），实现需求-用例双向追溯矩阵 |

# 10 实施与迭代规划

## 10.1 本期（原型+一期开发）

| 迭代 | 内容 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| M1 原型 | WebUI全页面高保真原型（模拟数据），数据契约冻结 | 本文档+原型（已交付） |
| M2 数据管道 | S1采集订阅+S2逐呼计算+metrics_1min落库（离线回放驱动） | 可回放验证的计算引擎 |
| M3 累积与趋势 | S4/S5累积暴露引擎+CUSUM；趋势页接真实数据 | 趋势功能可用 |
| M4 风险与预警 | S6分级规则+预警中心+WebSocket实时推送 | 模块端到端可用 |
| M5 联调验收 | 整机联调、性能、可靠性、验收测试 | 一期发布 |

## 10.2 后续阶段衔接（共享框架扩展点）

| 后续功能 | 复用点 | 扩展点 |
| --- | --- | --- |
| 跨肺压版本（高端机型） | 整套管道/累积引擎/趋势与风险可视化框架 | 替换驱动压计算源为食管压版本；增加信号质量指数；双视图切换 |
| P-SILI / WOB（第二阶段） | 食管压信号平台、趋势展示框架、事件/预警机制 | 新增信号处理与六分量算法，接入统一风险概览 |
| AI指数统计预警 | metrics_1min多模块指标沉淀 | 归一化统一评分引擎，作为"总控"输出 |
| ABG套件（第三阶段） | 数据契约、导出、日报卡 | 血气录入/无创趋势接入，力学+血气联合分析 |

说明：本期原型已按上述数据契约以模拟数据实现界面交互，后端各服务按M2–M4迭代落地。