呼吸机高级功能规划评估报告

（基于食管压 / SpO₂ / CO₂ 监测平台，按机型配置拆分）

版本： V5.0
日期： 2026年8月26日

一、背景与硬件条件

本呼吸机产品线分为两种机型配置：

| 机型 | 食管压（Pes） | SpO₂ | CO₂ |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通机型 | ❌ 不具备 | ❌ 不具备 | ❌ 不具备 |
| 高端机型 | ✅ 具备 | ✅ 具备 | ✅ 具备 |

普通机型仅具备标准气道压力、流量、容积监测，以及基本通气参数；高端机型在上述基础上额外具备食管压、SpO₂、CO₂监测。

基于上述硬件差异，5个候选方向中，涉及Pes、CO₂、SpO₂的内容均需拆分为普通/高端子方向。完全不依赖这些硬件的部分保持统一。

二、总体优先级结论

| 方向 | 核心临床问题 | 普通机型可用性 | 高端机型可用性 | 建议优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ΔP（驱动压）暴露累积风险 + 趋势 | 肺应力/应变损伤累积 | ✅ 气道驱动压版本 | ✅ 跨肺驱动压版本（增强） | ⭐⭐⭐⭐⭐ 最高 |
| 2. MP（机械功率/机械能）暴露累积风险 + 趋势 | 肺能量负荷累积 | ✅ 气道机械功率版本 | ✅ 跨肺机械功率版本（增强） | ⭐⭐⭐⭐⭐ 最高 |
| 5. Pes-P-SILI 风险监测 | 自主呼吸过强导致的隐匿性肺损伤 | ❌ 不适用 | ✅ 食管压版 | ⭐⭐⭐⭐ 高（仅高端） |
| 3. WOB Campbell 图六分量分解 | 呼吸肌负荷、撤机困难、人机不同步 | ❌ 不适用 | ✅ 食管压版 | ⭐⭐⭐⭐ 高（仅高端） |
| 4. ABG 智能分析套件 | 酸碱/氧合/通气分析 | ✅ 手动输入版 | ✅ 连续无创趋势版（增强） | ⭐⭐⭐ 中 |

建议优先级排序：

1 ≈ 2 ＞ 5 ≈ 3 ＞ 4

若资源有限，建议先开发1和2（普通机型气道压版本，高端机型同步提供跨肺压版本）；第二阶段在高端机型上并行开发5和3（共享食管压算法平台）；第三阶段完善4（普通机型手动版，高端机型无创版）。

三、各方向详细分析

方向1：ΔP（驱动压）暴露累积风险量化 + 趋势分析

驱动压是肺应力的核心替代指标。在ARDS患者中，ΔP > 15 cmH₂O 与死亡率升高明确相关。传统ΔP基于气道压，数据易得，但在肥胖、腹高压、胸壁僵硬患者中可能高估或低估真实肺应力。高端机型具备食管压，可计算跨肺驱动压（ΔP_L），直接反映肺实质承受的应力，更为精准。

将驱动压转化为时间加权累积暴露（如超过阈值的曲线下面积、持续时间、时间占比），可量化机械通气全过程的VILI风险负担，而非单点风险。

根据机型配置，本方向拆分为两个子方向：

子方向1A：普通机型 — 基于气道驱动压的累积暴露与趋势分析

适用机型：不具备Pes、SpO₂、CO₂的普通机型。

临床意义

- 使用传统气道驱动压：ΔP = Pplat − PEEP。

- 数据完全来自常规气道压力和流量传感器，无需任何额外硬件。

- 可立即在全部普通机型上实现累积暴露监测，覆盖最广的用户群体。

- 对多数患者（胸壁力学正常）已具备良好的肺保护指导价值。

能增强的能力

- 肺保护通气从“单点监测”升级为“累积暴露管理”；

- 提供气道驱动压的时间加权累积、阈值时间占比和趋势图；

- 辅助潮气量、PEEP等参数调整；

- 适合ARDS质控和回顾性研究；

- 为后续升级到跨肺压版本预留数据接口和显示框架。

挑战

- 胸壁力学干扰：肥胖、腹高压、胸壁僵硬患者中，气道ΔP可能严重偏离真实肺应力，存在误判风险。

- 自主呼吸干扰：自主呼吸较强时平台压不可靠，需识别控制通气/被动通气状态。

- 阈值通用性：气道ΔP的安全阈值（如15 cmH₂O）在特殊人群中可能不适用，需要提示局限性。

- 临床接受度：部分医生可能过度依赖单一阈值，忽略个体差异。

建议

- 作为第一阶段最优先模块在全部普通机型上落地，快速建立用户对“累积暴露”概念的认知。

- 在界面中明确标注“气道驱动压”及适用条件，当患者存在胸壁力学异常风险时提示“建议使用跨肺压版本（高端机型）”。

- 加入自动标注功能，标记超过阈值的时段并在趋势图上高亮。

- 与MP模块合并设计，共享数据管道和风险可视化框架。

子方向1B：高端机型 — 基于跨肺驱动压的累积暴露与趋势分析

适用机型：具备Pes、SpO₂、CO₂的高端机型。

临床意义

- 计算跨肺驱动压：ΔPL=(Pplat-Pes,plat)-(PEEP-Pes,exp)

- 直接反映肺实质承受的应力，剔除胸壁力学影响。

- 对肥胖、腹高压、胸壁僵硬、俯卧位等特殊患者尤为关键。

- 跨肺驱动压的安全目标通常为 < 15 cmH₂O（ARDS患者）。

- 累积暴露分析可更精准地量化VILI风险负担，指导个体化通气策略。

能增强的能力

- 提供“气道ΔP”和“跨肺ΔP”双视图，便于对比理解；

- 实现更精准的肺保护监测，尤其适用于复杂重症患者；

- 为Pes-P-SILI和WOB模块共享食管压信号处理基础；

- 支持临床研究，积累跨肺驱动压累积暴露的循证数据。

挑战

- 食管压信号质量：心脏伪影、吞咽、体位变化影响Pes准确性，需自动滤波和位置校准。

- 自主呼吸干扰：自主呼吸较强时平台压和食管压的同步读取困难，需识别被动通气状态。

- 阈值标准化：跨肺驱动压的安全阈值虽有共识，但累积暴露的阈值缺乏大规模验证。

- 临床培训：临床医生对食管压解读需要培训，初期接受度可能有限。

建议

- 与子方向1A共用同一套累积暴露分析和趋势展示框架，仅替换驱动压计算源。

- 在高端机型上默认提供跨肺版本，并允许一键切换至气道版本以进行对比。

- 加入食管压信号质量指数（如心脏伪影比例、稳定性评分），自动提示数据可靠性。

- 开展前瞻性研究，建立本机型的跨肺驱动压累积暴露风险分级。

方向2：MP（机械功率/机械能）暴露累积风险量化 + 趋势分析

机械功率整合潮气量、驱动压、呼吸频率、PEEP、气道阻力等要素，反映单位时间内对肺施加的总能量。MP > 17 J/min 与VILI风险增加相关，机械能则为功率对时间的累积。

普通机型可计算气道机械功率；高端机型可利用食管压计算跨肺机械功率（MP_L），剔除胸壁做功部分，更精准反映肺本身承受的能量负荷。根据机型配置，本方向拆分为两个子方向：

子方向2A：普通机型 — 基于气道机械功率的累积暴露与趋势分析

适用机型：不具备Pes、SpO₂、CO₂的普通机型。

临床意义

- 使用简化气道机械功率公式：MP=0.098×RR×VT×(Ppeak-0.5×ΔP)

- 完全基于常规气道压力和流量参数，无需额外硬件。

- 反映呼吸机对肺施加的总能量负荷，即使单个参数正常但总功率过高仍可识别风险。

- 累积机械能 = MP × 时间，可评估整个通气过程的能量暴露。

能增强的能力

- 提供能量视角的肺保护监测；

- 与气道ΔP互补：ΔP看应力，MP看能量负荷；

- 识别“单参数均正常但总能量过高”的隐匿风险；

- 可用于对比不同通气策略的“能量成本”；

- 覆盖全部普通机型用户，提升日常监测水平。

挑战

- 公式适用性：不同通气模式下公式需调整，自主呼吸存在时计算误差增大。

- 标准化问题：MP是否需要按理想体重、肺容量或顺应性标准化尚无统一结论。

- 胸壁力学影响：气道MP包含胸壁做功，在肥胖或腹高压患者中可能高估肺实际能量负荷。

- 数据展示复杂度：功率包含多参数交互，临床解读需设计直观的可视化方式。

建议

- 与子方向1A合并为普通机型“肺机械暴露风险”模块，第一阶段同步开发。

- 设计“能量-应力”二维风险图：横轴气道ΔP，纵轴气道MP，直观展示患者所处风险区间。

- 在自主呼吸较强时自动暂停计算并提示“当前状态不适用于MP评估”。

- 界面中注明气道MP的局限性，提示胸壁力学异常患者建议使用高端机型跨肺版本。

子方向2B：高端机型 — 基于跨肺机械功率的累积暴露与趋势分析

适用机型：具备Pes、SpO₂、CO₂的高端机型。

临床意义

- 计算跨肺机械功率：MPL=0.098×RR×VT×(PL,peak-0.5×ΔPL)其中 PL,peak 为吸气末跨肺压。

- 剔除胸壁做功部分，更精准反映肺实质承受的能量负荷。

- 对肥胖、ARDS、ECMO等复杂患者尤为重要，避免高估或低估肺损伤风险。

- 累积跨肺机械能可评估整个通气过程的肺能量暴露。

能增强的能力

- 提供“气道MP”和“跨肺MP”双视图，便于对比理解；

- 实现更精准的肺能量负荷监测，尤其适用于复杂重症患者；

- 与跨肺ΔP模块协同，形成“跨肺应力-能量”联合评估；

- 为Pes-P-SILI和WOB模块共享食管压信号处理基础。

挑战

- 食管压信号质量：心脏伪影、吞咽、体位变化影响Pes准确性，需自动滤波和位置校准。

- 自主呼吸干扰：自主呼吸较强时跨肺压计算困难，需识别被动通气状态。

- 跨肺MP验证不足：跨肺MP的研究仍较少，需要更多临床数据支持阈值设定。

- 数据展示复杂度：跨肺MP与气道MP的差异需要直观解释，避免临床混淆。

建议

- 与子方向2A共用同一套累积暴露分析和趋势展示框架，仅替换功率计算源。

- 在高端机型上默认显示跨肺MP，提供一键切换至气道MP进行对比。

- 设计“跨肺应力-能量”二维风险图，横轴跨肺ΔP，纵轴跨肺MP。

- 开展前瞻性研究，建立跨肺机械功率的安全阈值和累积暴露风险分级。

方向3：WOB — Campbell图六分量分解

临床意义

呼吸功是评估呼吸肌负荷的核心指标。Campbell图可分解为胸壁弹性功、肺弹性功、气道阻力功、内源性PEEP功、主动吸气功等分量，临床价值包括：

- 识别autoPEEP；

- 评估触发失败；

- 量化人机不同步；

- 判断呼吸肌负荷是否过重；

- 辅助撤机决策；

- 指导COPD、哮喘、膈肌功能障碍患者管理。

硬件依赖：完整Campbell图六分量分解必须有食管压。因此本方向仅适用于高端机型，普通机型无法实现。

子方向3A：普通机型

不适用。普通机型不具备食管压，无法实现真实Campbell图六分量分解。可考虑未来通过其他替代指标（如气道压波形分析）提供简化呼吸功估算，但不在当前规划范围内。

子方向3B：高端机型 — 基于食管压的Campbell图六分量分解

适用机型：具备Pes、SpO₂、CO₂的高端机型。

临床意义

- 高端机型具备食管压，可实现真实Campbell图，显示胸壁和肺的压力-容积环，精准量化各分量。

- 可区分胸壁弹性功与肺弹性功，判断肺实质病变与胸壁因素对呼吸功的贡献。

- 可准确识别内源性PEEP，指导外源性PEEP设置。

- 可量化主动吸气功，评估呼吸肌负荷和撤机潜力。

能增强的能力

- 呼吸肌负荷可视化；

- 撤机失败风险预警；

- 人机同步性量化；

- 从单纯“肺保护”扩展到“肺-膈肌保护”；

- 为呼吸治疗师和重症医师提供高级教学工具。

挑战

- 信号处理复杂：食管压、流量、容积需高精度同步，心脏伪影需有效剔除。

- 六分量算法标准：目前不同文献对分量的定义和计算方法略有差异，需确定内部标准。

- 临床解读门槛高：普通ICU医生对Campbell图不熟悉，需要自动解读和提示功能。

- 数据可靠性：食管压导管位置偏移会显著影响WOB计算结果，需要自动校准或位置检测。

建议

- 作为第二阶段高端功能开发，与P-SILI模块共享食管压信号处理平台。

- 提供简化的自动报告，例如“弹性功占比过高，提示ARDS肺顺应性差”或“阻力功升高，注意气道分泌物或支气管痉挛”。

- 开发培训模式，展示典型病理状态下的Campbell图库，帮助临床医生学习。

- 优先在科研合作单位试用，积累数据后逐步推向常规临床。

方向4：ABG智能分析套件

临床意义

血气分析是呼吸机调整的核心依据。本方向根据机型配置拆分为两个子方向：普通机型提供手动输入版，高端机型提供连续无创趋势版。

子方向4A：普通机型 — 手动输入血气结果的智能解读与建议

适用机型：不具备Pes、SpO₂、CO₂的普通机型。

临床意义

- 普通机型没有连续SpO₂和CO₂，无法自动获取氧合和通气趋势。

- 但临床仍会间断抽取动脉血气，可提供手动输入界面，将血气结果（pH、PaO₂、PaCO₂、HCO₃⁻、乳酸等）录入系统。

- 系统自动解读酸碱平衡类型（呼吸性/代谢性、代偿情况）、计算氧合指数、肺泡-动脉氧分压差等。

- 结合当前呼吸机力学参数（气道ΔP、MP等），给出通气调整建议（如潮气量、PEEP、FiO₂方向）。

能增强的能力

- 提供标准化的血气解读，减少年轻医生误读；

- 将血气结果与呼吸力学参数联动，形成“力学 + 血气”闭环决策支持；

- 提高普通机型的临床易用性和安全性；

- 适合基层医院和普通ICU。

挑战

- 手动输入不便：需要医护人员手工录入，增加工作负担，可能影响使用频率。

- 无法连续监测：只能基于间断血气结果，缺乏趋势预警能力。

- 建议责任：若算法建议过于激进或错误，可能带来医疗风险，需明确“建议仅供参考”。

- 差异化不明显：许多医院信息系统或血气分析仪自带解读功能，普通机型版本需更深入整合力学参数才有价值。

建议

- 作为第三阶段功能在普通机型上开发，可与医院信息系统对接自动导入血气结果（如果条件允许）。

- 重点开发“血气 + 力学参数”联合分析，例如：PaO₂/FiO₂下降同时气道ΔP上升，提示肺保护与氧合矛盾。

- 界面设计成“分析报告 + 调整建议”而非“诊断”，避免法律风险。

- 提供历史血气结果趋势图，辅助医生判断病情演变。

子方向4B：高端机型 — 基于连续SpO₂与CO₂的无创趋势分析

适用机型：具备Pes、SpO₂、CO₂的高端机型。

临床意义

高端机型具备连续SpO₂和CO₂监测，可提供：

- 连续无创氧合趋势（如SpO₂/FiO₂、OSI）；

- 连续无创通气趋势（etCO₂、tcPCO₂、死腔分数估算）；

- 结合食管压和力学参数（跨肺ΔP、跨肺MP），推断肺保护与氧合/通气的平衡状态；

- 智能预警通气不足/过度、氧合恶化等。

注意：若无有创血气校准，该套件更应定位为“无创趋势分析与早期预警”，而非替代传统ABG。

能增强的能力

- 无创连续监测，减少有创采血频率；

- 血气（无创趋势）与呼吸力学参数（跨肺）联动，形成闭环决策支持；

- 提升日常使用的安全性和便捷性；

- 适合长程机械通气、转运和家庭呼吸支持场景；

- 与普通机型版本形成明显差异化。

挑战

- 无创指标局限性：SpO₂在低灌注、贫血、异常血红蛋白时不准；CO₂监测受通气死腔和心输出量影响。

- 不能替代有创血气：无法提供pH、HCO₃⁻、乳酸等关键参数，酸碱平衡判断有限。

- 临床决策责任：若建议算法过于激进或错误，可能带来医疗风险，需明确“建议仅供参考”。

- 数据整合复杂度：需融合SpO₂、CO₂、食管压、力学参数等多源数据，算法设计难度较高。

建议

- 作为第三阶段功能在高端机型上开发，优先级略高于普通机型版本。

- 重点开发“无创趋势 + 跨肺力学参数”联合分析，例如：SpO₂/FiO₂下降同时跨肺驱动压上升，提示肺保护与氧合矛盾，需调整策略。

- 界面设计成“趋势预警”而非“诊断报告”，避免与有创血气分析仪形成法律冲突。

- 可与医院信息系统联动，在获得有创血气结果后自动校准无创趋势模型。

- 在高端机型上将ABG无创趋势与ΔP、MP、P-SILI、WOB模块整合，形成统一的风险概览界面。

方向5：Pes-P-SILI 风险监测（患者自身诱导的肺损伤）

临床意义

P-SILI指患者自身过强的呼吸努力导致的肺损伤，常见于ARDS自主呼吸、无创通气、高流量氧疗、ECMO清醒患者。过强的吸气努力可导致：

- 跨肺压波动过大；

- 肺水肿加重；

- 呼吸肌疲劳与肺损伤并存；

- 人机不同步。

硬件依赖：P-SILI监测必须有食管压。因此本方向仅适用于高端机型，普通机型无法实现。

子方向5A：普通机型

不适用。普通机型不具备食管压，无法监测跨肺压摆动和吸气努力。可考虑未来通过替代指标（如气道压波动、P0.1）提供粗略的自主呼吸努力提示，但无法实现真正的P-SILI风险评估。

子方向5B：高端机型 — 基于食管压的P-SILI风险监测

适用机型：具备Pes、SpO₂、CO₂的高端机型。

临床意义

- 高端机型的食管压可实时监测吸气努力（Pes摆动幅度、Pmus）、跨肺压摆动（ΔP_L,dyn）、呼吸驱动（P0.1、Pocc）等，是实现P-SILI早期预警的理想工具。

- 可识别自主呼吸过强导致的隐匿性肺损伤风险，指导镇静、肌松、支持水平调整。

- 在无创通气、高流量氧疗、ECMO清醒患者中尤为关键。

能增强的能力

- 从“呼吸机导致的肺损伤”扩展到“患者自身诱导的肺损伤”；

- 实现肺-膈肌双重保护；

- 指导镇静、肌松、支持水平调整；

- 优化无创通气和ECMO清醒策略；

- 填补当前呼吸机监测空白，具有显著差异化。

挑战

- 阈值未标准化：P-SILI相关指标的界值（如ΔP_L,dyn > 20 cmH₂O、Pes摆动 < -10 cmH₂O）仍缺乏大规模前瞻验证。

- 信号伪影：食管压受心脏搏动、吞咽、体位影响，需稳健的信号处理算法。

- 临床验证周期长：将P-SILI预警与临床结局关联需要多年研究，短期内难以作为明确诊断指标。

- 用户接受度：概念较新，部分临床医生可能不熟悉，需要培训和循证支持。

建议

- 与WOB模块并行开发，作为第二阶段核心差异化功能（仅限高端机型）。

- 先以“风险提示”而非“诊断”形式呈现，例如：“检测到跨肺压摆动持续高于阈值，提示自主呼吸努力过强，建议评估镇静或支持水平”。

- 与科研型ICU合作，开展前瞻性观察研究，逐步建立本机型的P-SILI阈值数据库。

- 提供P-SILI风险趋势图，结合ΔP和MP模块，形成“肺应力-能量-自主努力”三位一体的风险概览。

四、推荐实施路线图

第一阶段：核心基础 — 驱动压与机械功率累积暴露（全机型）

- 普通机型：开发气道驱动压与气道机械功率的累积暴露模块（子方向1A、2A）。

- 高端机型：同步提供跨肺驱动压与跨肺机械功率版本（子方向1B、2B）。

- 功能包括：时间加权累积、风险等级趋势图、超过阈值的时间占比、历史回顾、气道/跨肺双视图（高端机型）。

- 目标：快速建立临床信任，形成“肺保护量化监测”核心能力，覆盖最广用户群体。

第二阶段：高级差异化 — Pes-P-SILI + WOB六分量（仅高端机型）

- 共享食管压信号处理与算法平台；

- P-SILI模块（子方向5B）：实时监测跨肺压摆动、吸气努力、呼吸驱动，提供风险预警；

- WOB模块（子方向3B）：Campbell图六分量分解，可视化呼吸肌负荷和人机同步性；

- 目标：形成“肺-膈肌双重保护”高端监测能力，拉开与竞品差距。

第三阶段：易用性提升 — ABG智能分析套件（分普通/高端）

- 普通机型：手动输入血气结果的智能解读与力学参数联动建议（子方向4A）；

- 高端机型：基于连续SpO₂与CO₂的无创趋势分析，并与跨肺力学参数整合（子方向4B）；

- 目标：增强日常临床决策支持，降低使用门槛，提升用户体验。

五、总结

在具备食管压（仅高端机型）、SpO₂（仅高端机型）、CO₂（仅高端机型）监测的硬件基础上，您的呼吸机产品线已具备打造**“肺-膈肌联合保护高级监测平台”**的条件，并可通过普通与高端机型的梯度功能布局实现市场分层。

- ΔP和MP累积暴露是当前最值得优先开发的核心功能：普通机型提供气道压版本（1A、2A），高端机型升级为跨肺压版本（1B、2B），证据强、易落地；

- Pes-P-SILI和WOB六分量是形成高端差异化的关键，可依托食管压在高端机型快速实现（3B、5B）；

- ABG智能分析套件可按机型分别提供手动输入版（4A）和无创趋势版（4B），逐步完善。

最终目标：

让呼吸机从“通气和波形监测设备”，升级为**“肺保护量化、膈肌保护预警、无创趋势分析”三位一体的智能决策支持平台**，并通过普通与高端机型的差异化配置，满足不同层级临床需求。